AEROTRAK™ 9306型手持式激光粒子计数器

操作手册

部件号 6002278, 修订版本 B

2009年1月

AEROTRAK™ 9306型手持式激光粒子计数器

操作手册

部件号 6002278, 修订版本 B

2009年1月

运送或邮寄至：

500 Cardigan Road Shoreview, MN 55126-3996 USA

U.S.技术支持:

(800) 874-2811/(651) 490-2811

传真:

(651) 490-3824

E-mail地址：aerotrak@tsi.com

网址：http://www.tsi.com

国际技术支持:

(001 651) 490-2811

传真:

(001 651) 490-3824

# 手册版本历史

以下是 AEROTRAK™ 9306型手持式激光粒子计数器的手册版本历史。(部件号6002278)

修订版本 日期

A 2008年11月

B 2009年1月

# 声明

部件号：6002278 / Revision B / 2009年1月

版权： TSI 公司/2008-2009/ 版权所有

地址： 500 Cardigan Road Shoreview, MN 55126-3996 USA

E-mail地址：aerotrak@tsi.com

有限的保障及责任范围(2000年7月生效)

卖方保证所售货物如下,在说明书中所述的正常使用和维修情况下1年内,时间按照操作手册上所写自装运日算起在施工和材料方面没有缺陷,这个保修期适用所有法定的正当理由。但对下列情况不适用:

a. 用于风速计的热电和热膜传感器和说明书特别指明的其他物件,只担保从装运日算起的90天。

b. 维修或替换过的部分做为维修服务,只保证在正常使用情况下从装运日算起的90天内施工和材料方面没有缺陷。

c. 卖方不对其他厂家所产的制成品和保险丝、电池等其他消耗品提供担保。只有原厂家提供担保。

d. 除非经过特别的授权，卖家为了尊重和此物品联用的仪器,或是该仪器被卖家以外的人修改过,卖家不提供担保。

前述保证将代替其他的担保并且受制于规定的限制。不可作出其它表述，或为特定目的或商业利益而对保证权限作出曲解。在法律的规定的范围内，用户或买方享有索取赔偿的权利，卖方对商品的所有损失，损坏或损害（包括以合同为基础所作的声明、疏忽、侵权行为、严格的义务或其它）承担责任，卖方可将商品返还卖方，卖方偿还买方购买资金或卖方选择对商品进行维修或替换。卖方对商品特殊的、重大的或意外损伤不承担任何责任。卖方不承担任何由安装、拆卸或重新组装所造成的花销或费用。在多种因素导致法律诉讼时不得对卖方提出任何形式超过12个月以上的诉讼。在卖方承担风险的前提下，返还到生产厂家的产品由买方承担损失风险，如有损坏将被退回，否则，卖方承担损失风险。卖方及所有的使用者都必须接受该保证及责任权限，该权限包含了卖方所有的保证责任或特殊的有限度的质量保证。在未得到卖方相关负责人签署的书面材料的情况下，不得擅自对该保证及责任权限进行补充，修改或放弃使用其条款。

维修政策

我们会有计划的从速办理任何问题。如有发现任何故障，请和最近的营业部或代理联系，或拨打TSI客户服务部电话1-800-874-2811(美国) 或 +001 (651) 490-2811 (国际).

商标

AEROTRAK和TRAKPRO是TSI公司的商标。TSI及其标志室是TSI公司的注册商标。正如微软和Excel是微软公司的注册商标一样

目录

手册版本历史	iii

声明	iv

安全信息	1

激光安全	1

预防措施	1

注意/警告标签的描述	1

注意和警告符号	2

获取帮助	2

第一章 简介以及装箱单	3

拆包AEROTRAK™手持式激光粒子计数器	3

可选备件	4

第二章 开启	5

仪器描述	5

仪器支架和触摸笔的使用	5

供电	6

安装锂离子电池	6

使用AC电源适配器	6

打印机的使用	7

进行零点检查	7

进行一次零点检查	7

安装等速采样器	7

安装温度/相对湿度探头	8

第3章 操作	9

窗口布局和功能	9

软件输入面板（键盘）	9

主窗口	9

设置窗口	11

报告窗口	24

第4章 数据处理	28

USB计算机通讯	28

安装软件	28

下载数据	30

删除数据	32

第5章 仪器维护	33

仪器维护时间表	33

清洗仪器外壳	33

第6章 故障排除	34

第7章 联系客户服务	36

技术联系	36

国际联系	36

AEROTRAK™ 手持式激光粒子计数器返回服务	37

附录A 规格	38

温度/相对湿度探头(700031)规格(选配部件)	39

# 安全信息

本节提供指导以促进安全和适当的使用AEROTRAK™手持式激光粒子计数器。

重要

用户不得私自动内部部件，涉及到维修和保养需送至有资格的工厂和权威的技术员。手册里面所有保养和维修信息可提供给他们所用。

# 激光安全

- AEROTRAK™ 9306型手持式激光粒子计数器是一级的激光设备。

- 在正常的操作情况下，您不会受到激光辐射。

- 提高警惕避免暴露在以强烈的，聚焦的可见光形式存在的危险辐射。

- 暴露在此光下可能导致失明。

# 预防措施

- 不要拆走任何粒子计数器的部件除非手册里明确允许这么做。

- 不要拆走主架和盖子，用户不得私动内部部件。

警告

按章手册指定外的方法使用调整仪器可能会导致暴露在有害的光辐射中。

标签

证明和鉴别标签贴在粒子计数器外壳表面和仪器内光学组件外壳。

仪器上贴有辨识标签

| 1．序列号标签(底部) |  |
| --- | --- |
| 2．激光辐射标签(内部) |  |
| 3．欧洲不可任意处理标志,必须回收处理 |  |

## 注意/警告标签的描述

整个手册适当的地方都会有注意和警告的标签以提醒您操作仪器时采取预防措施。

注意

警告

## 注意和警告符号

下列符号可能会伴随着注意和警告来指示可能的伤害

|  | 警告仪器包含激光, 手册里包含关于其安全操作和维护的重要信息. |
| --- | --- |
|  | 警告仪器易受静电影响,应该对仪器进行静电保护. |
|  | 指示连接器接地. |

## 获取帮助

获得该产品的帮助或提出建议，请联络客户服务：

TSI公司

500 Cardigan Road

Shoreview, MN 55126 U.S.A.

传真：(651) 490-3824 (美国)

传真：001 651 490 3824 (国际)

电话：1-800-874-2811 (美国)或(651) 490-2811

国际：001 651 490 2811

E-mail地址：aerotrak@tsi.com

网址：www.tsi.com

# 第一章 简介以及装箱单

AEROTRAK ™ 9306型激光粒子计数器（粒子计数器）是一个重量很轻的手持式粒子计数器，彩色触摸屏。采用锂电池或AC电源供电。

AEROTRAK ™ 9306型激光粒子计数器的流量为0.1立方英尺（2.83L/min)、粒径尺寸根据订货型号从0.3到10微米不等（见下表）。设备标配的TRAKPRO™ Lite数据下载软件可下载最多10,000个数据设置用于分析和报告。

| 型号 | 粒径（尺寸）范围 |
| --- | --- |
| 9306-01 | 0.3,0.5,0.7,1.0,2.0,5.0 微米 |
| 9306-02 | 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0 微米 |
| 9306-V | 0.3至10.0微米，用户可选；出产校正0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0微米 |

这种粒子计数器的典型应用包括洁净室监测、科学研究、暴露评估、室内空气质量、过滤器测试、净化测试、质量保证和污染物迁移的研究。所有AEROTRAK™粒子计数器符合JIS标准。

## 拆包AEROTRAK™手持式激光粒子计数器

打开仪器箱后根据下表确定箱中的部件是完整的。

开箱取出AEROTRAK™型激光粒子计数器，并按下表列出的项目确认所有的项目都存在。如果有缺失或损坏请立即与TSI公司联系。

AEROTRAK™9306型激光粒子计数器零部件清单

| 数量 | 项目描述 | 部件号 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AEROTRAK™激光粒子计数器 | 9306-01 9306-02 9306-V |  |
| 1 | 电源线 | 700057 (US) 700058 (UK) 700059 (Euro) |  |
| 1 | AC电源适配器 | 700022 |  |
| 1 | 等速进样器 | 700003 |  |
| 1 | 电池组 | 700032 |  |
| 1 | 计算机电缆,USB接口 | 700033 |  |
| 1 | 触摸笔 | N/A |  |
| 1 | HEPA调零过滤器 | 700005 |  |
| 1 | TRAKPRO™ Lite数据下载用CD(包含在手册内) | 7001384 |  |
| 1 | 操作手册 | 6002278 | 安装在TRAKPRO™ Lite CD上 |
| 1 | 校准认证 | N/A |  |
| 1 | 快速启动指导 | 6002239 |  |

AEROTRAK™9306型激光粒子计数器

## 可选备件

下面的图片和表单列出了可选配件。如果您定制可选配件，确认已经收到而且能正常工作。

AEROTRAK™ 9306型激光粒子计数器选择配件

| 项目描述 | 部件号 | 参考图片 |
| --- | --- | --- |
| 外部电池充电器AC适配器和电源线 | 700025 |  |
| 外接打印机 | 8930 |  |
| Heavy Duty Carry case | 700023 |  |
| 打印纸（10卷） | 700027 |  |
| 温度/湿度探头 | 700031 |  |
| 不锈钢等速进样口 | 700004 |  |
| 不锈钢等速采样头（与管线一起用） | 700002 |  |
| 采样口适配器 | 700020 |  |
| 胶管 | 700009 |  |

# 第二章 开启

本章提供使用AEROTRAK™9306型手持激光粒子计数器的信息，包括：

- 仪器描述

- 仪器支架和触摸笔的使用

- 供电

- 零点检查

- 安装等速进样口

- 安装温度和相对湿度探针

## 仪器描述

9306型有许多特点，使测量简便。特点详述如下。

## 仪器支架和触摸笔的使用

9306型配备了一个整体式的仪器支架。打开支架，通过大的手指孔抓住支架，拉着直到它锁定到位。小心不要过度拉开支架。在不使用支架时，只需推动支架后部，直到它卡到位。

9306型还配备了一支配合触摸屏使用的塑料笔。笔在不用时置于仪器的顶部附近并放置到位。

## 供电

9306型激光粒子计数器采用可充电锂电池或者AC适配器供电。

注意：

- 当使用AC电源的时候，电池在仪器开启的状态充电，但不是在采样的状态；

- 取出或者更换锂离子电池或者断开AC电源的时候不会导致数据丢失。

### 安装锂离子电池

1. 在仪器背面轻轻按下盖子左下角条纹标签，移去电池盖；

2.滑动锂离子电池的插槽，轻轻按下并推动向前（朝上方），直到它锁到位； 
3.安装电池盖并推动直到你听到卡住的声。

警告

TSI提供的电池（部件号700032）是防爆炸和防火的。不要使用替代品。

警告

不要使用不可再充电电池,可能会引起火灾,爆炸或其他伤害。

### 使用AC电源适配器

1.连接AC电源适配器到电源线；

2.插入AC电源适配器到9306型底部；

3.连接电源线的插座；

4.按下开关按钮（位于仪器前部中央）；

5.在启动画面显示TSI标志之后，简短的启动程序开始，Windows ® CE操作系统启动。

## 打印机的使用

用选配的TSI8930型热敏打印机（见第3章，“操作”）可从仪器中硬拷贝出样品设置。只有TSI8930型号的打印机与9306型兼容。打印机可使用电池或交流适配器。自定义通讯电缆随打印机附带。6针连接器与打印机配套，8针连接器与9306型配套 。

注意

9306型的打印机连接器同样可用作以太网线，不要在仪器上连接以太网线。

## 进行零点检查

零检查应当至少每天一次，并在进行重要的测试或认证之前进行。

### 进行一次零点检查

1.打开仪器，等待主菜单出现； 
2.如果装了等速采样器要先卸下来，仪器装着等速采样器时不能进行零点检查； 
3.在仪器顶部入口喷嘴处装上零过滤器；

4.按下启动按钮，清洗仪器2分钟；
5.清洗2分钟后，继续采样。根据JIS标准，5分钟内任何粒径的颗粒不应超过1个；

注意：如果仪器不调零（1个粒子在5分钟内被认为是零），获得更多信息请参阅第6章，故障排除。

6.卸下零过滤器，装上等速采样器，现在仪器就准备好运行了。

## 安装等速采样器

在等速采样器平稳地将空气加速进入仪器进样口。安装：只需将进样口直接连到入口喷嘴，用手指旋紧。进样口密封垫在O形圈之上，这样不会使进样垫被压得过紧。

## 安装温度/相对湿度探头

安装选配的温度/相对湿度探头：

1.对齐探头底部的小红点和相应插槽上的红点；

2.将探头按下插入插槽，直到卡紧；

3.温度和相对湿度会自动显示在左上角；

4.直接向上拉出卸下探头。

# 第3章 操作

AEROTRAK™9306型手持激光粒子计数器用触摸屏显示来控制，使用塑料笔或指尖。请勿使用尖锐物品（如钢笔头），那样可能会损坏屏幕。

要打开仪器，按开/关按钮（位于仪器正面中心）。启动画面显示TSI标志之后，简短的启动程序开始，同时Windows ® CE操作系统启动。

当主菜单出现时（见下文）仪器已准备好运行了。如果安装了一个选配的温度/湿度探头，那些数值也将会显示在左上角。

## 窗口布局和功能

有四个主要的窗口（菜单）：主窗口、设置窗口、数据窗口、报告窗口。本章接下来将介绍这些窗口的操作，他们显示的信息以及可进行的操作。

有些窗口需要或者允许输入信息。输入信息，点击屏幕和屏幕上的键盘可以显示。

### 软件输入面板（键盘）

在整个设置窗口，屏幕上会出现一个键盘就可以输入文字了。数据可用此键盘输入。当输入完毕后，按下↵（Enter）或Esc 键。键盘将被隐藏直到另一个文本输入复选框被选中。

### 主窗口

主窗口是默认窗口。窗口左侧总结了当前选定位置的浓度。点击窗口尺寸和数量比例，可缩放数据窗口（见设置出口）。

显示如下： 
•温度*
•相对湿度*
•粒径尺寸
•粒子计数/浓度

*温度和湿度只有在安装了选配的T/H探头才显示。
屏幕上方的状态栏显示当前的时间和日期设置（见设置选项卡）并显示：

| 图标 | 描述 |
| --- | --- |
|  | 激光需要维修 |
|  | 9306型仪器流量充足 |
|  | 9306型仪器流量不足 |
|  | 使用AC电源运行，未安装电池 |
|  | 使用AC电源运行，安装电池正在充电 |
|  | 电池充满电 |
|  | 电量不足 |
|  | 电池必须充电 |

右侧的主窗口显示位置和其他信息（如延迟，周期，等等）。这些可用设置窗口进行配置。

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 位置 | 使用此下拉框显示所有可用的位置信息 |
| 延迟 | 按下开始按钮和仪器开始采样的初始延迟，只有在选择了自动模式才有效。 |
| 计数 | 已经采好的采样数/样品总数，只有在选择了自动模式才有效。 |
| 时间 | 每个采样的时间，只有在选择了自动模式才有效。 |
| 等待 | 采样间隔，只有在选择了自动模式才有效。 |
| 记录 | 数据库的总记录/10000（最大记录数） |
| 手动/自动/蜂鸣 | 计数模式的相关提示（见以下部分） |
|  | 在配置模式中按开始/停止按钮开始采样，开始/停止也可以用仪器的前面的三角形按钮。 |
|  | 选配打印机打印当前样本 |

缩放数据窗口

通过触摸主窗口显示的尺寸和数量部分进入缩放数据窗口。屏幕底部为当前选定的位置总结了浓度。点击显示的尺寸和数量比例切换回到主窗口显示。

显示器显示： 
•温度 *
•相对湿度* 
•粒径尺寸
•粒子计数/浓度

*温度和湿度只有在安装了选配的T/H探头才显示。

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
|  | 选配打印机打印当前样本 |
| 位置 | 标注当前选择的位置信息 |
|  | 在配置模式中按开始/停止按钮开始采样 |

### 设置窗口

设置窗口可进入下列设置：

| 数据设置 | 浏览数据或清除数据 |
| --- | --- |
| 系统设置 | 修改开机密码、设置密码、系统配置、打印机设置和打印方式设置 |
| 设备设置 | 触摸屏、日期、时间和仪器信息。 |
| 采样设置 | 设置测试通道、采样时间、采样计数模式、采样位置、报警和环境参数单位。 |
| 采样模式编程 | 保存不同的采样参数设置，无须重设各个参数 |

数据设置窗口

此窗口可进入计数单位窗口和清除样品窗口。

计数单位窗口

此窗口可设定颗粒浓度信息的显示方式。

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 差值 | 选择显示颗粒浓度如：差值（是仪器粒径之间的颗粒数总和） |
| 累积值 | 选择显示颗粒浓度如：累积值（所有大于粒径尺寸的颗粒数总和） |
| 浓度 | 以 或显示浓度，如果选择了蜂鸣模式就无法显示浓度值了。 |

样品清除窗口

样品清除窗口可以清除所有样品的内部数据库。选择Yes以清除所有样品，选择No返回数据设置窗口。

系统设置窗口

在系统设置窗口您可以选择（或修改）开机密码，设置密码，选择系统配置参数，选择打印机设置和打印方式设置。

更改开机密码窗口

如果开机密码刚刚设定，您必须输入该密码才能被允许更改开机密码。如果开机密码已经设定，仪器启动后在可以使用之前屏幕上会要求输入密码。空白密码被视为不设密码，如果将此设置为新密码，系统启动将不会提示您输入密码。

点击窗口以显示屏幕上的键盘然后输入所需信息。

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 旧密码 | 输入一存在的密码（如果已经设置了） |
| 新密码 | 输入新密码，密码可以使任意长度和符号 |
| 确认新密码 | 重新输入新密码然后按OK。如果密码改变了将会弹出一个确认信息 |

更改密码设置窗口

如果设置密码刚刚设定，您必须输入该密码才能被允许更改设置密码。如果设置密码已经设定，点击主窗口底部的设置菜单，出来一个密码窗口，该密码必须输入才能更变仪器设置。

点击窗口以显示屏幕上的键盘然后输入所需信息。

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 旧密码 | 输入一存在的密码（如果已经设置了） |
| 新密码 | 输入新密码，密码可以使任意长度和符号 |
| 确认新密码 | 重新输入新密码然后按OK。如果密码改变了将会弹出一个确认信息 |

系统配置窗口
用此界面设定系统配置参数。设置完成按OK。

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 缩放中的和 | 在主窗口同时选择累积值 和差值缩放，缩放主窗口，点击主窗口左侧（窗口更新需要一段时间）再次点击窗口可返回正常浏览 |
| 保存部分样品 | 当选定了，如果仪器在采样期间停止了，记录将被保存在仪器的数据库里。 |

打印机设置窗口

可用选配的热敏打印机将硬拷贝的样本设置或统计数据从仪器中打印出来。用此窗口设置打印参数，设置完成按OK 。

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 序列号 | 表明用来收集数据的粒子计数器序列号可以打印出来 |
| 型号名称 | 表明用来收集数据的粒子计数器型号可以打印出来 |
| 分隔符 | 表明将在型号和序列号之后在所有表头打印出一条分隔线 |
| 差分值 | 表明数据的差分值可以打印出来 |
| 累计值 | 表明数据的累积值可以打印出来 |

注意：

每卷打印纸的最后几英尺印刷了彩色条纹来表示需要换纸卷了。

打印设置窗口

此窗口可设置自动打印。您可以选择警报发生时打印或者当一个样品完成时打印。

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 自动打印 | 可进行自动打印 |
| 打印警报 | 当发生警报时打印数据 |
| 打印样品 | 任何时候采样完毕时打印数据 |

设备设置窗口

此窗口可进入允许设置或更改日期和时间界面，校准触摸屏，查看仪器信息。

日期和时间窗口
此窗口可设定当前的日期和时间，还可以设置日期格式。设置完成后按下OK。可用箭头或点击屏幕选择选项。

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 日期 | 按下向下的箭头显示日历，然后从日历中选择日期 |
| 时间 | 选择要改变的时间元素（小时；分；秒），然后用左右箭头调整到当前时间。 |
| 日期格式 | 从列表中选中想要使用的日期格式 |
| 24小时 | 时间以24小时格式显示 |

触摸屏校准窗口

此窗口可设置或改触摸屏参数。

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 触摸屏校准 | 按下此项重置窗口，根据对齐窗口指示进行操作 |

仪器信息窗口

此窗口可查看该系统的型号、序列号、版权、生产日期、校准日期、下次校准日期、防火墙版本和USB IP地址。完成时按Close。

采样窗口

此窗口可进入设定采样是如何显示和处理的窗口，可以选择要用的通道、采样时间、计数模式、环境、取样位置和报警阈值。

通道窗口

此窗口可选择要用的通道，并设定颗粒尺寸。完成后按下OK。

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 可用通道 | 选择想要在主窗口中显示的通道 |
| 粒径尺寸 | 如果仪器允许可变的粒径尺寸，这个编辑框允许改变任何通道的默认值。选定尺寸信息用屏幕上的键盘改变数值，通道的粒径值不能低于0.3也不能高于10.0微米，而且不能有重叠 |

采样时间窗口

此窗口可选择采样参数。用上下箭头或屏幕上的键盘来更改或输入信息。这些参数只有在9306型在自动模式下运行才有效，完成后按下OK。

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 计数 | 计数是要收集样品的总数。在自动模式下，计数值为零仪器会利用设置好的延迟、计时、等待值继续计数，直到再次按下开始/停止按钮。用上下箭头或者屏幕键盘设置计数。 |
| 延迟 | 延迟表明在第一次采样之前将要多长时间，请记住泵达到设置流量值大约需要6秒钟，在泵正常运行前就检测可能会导致数据错误。选定要改变的时间元素（小时；分；秒），然后用上下箭头或屏幕键盘改变时间值。 |
| 等待 | 等待表明仪器采样之间暂停多长时间。选定要改变的时间元素（小时；分；秒），然后用上下箭头或屏幕键盘改变时间值。 |
| 计时 | 计时表明每个样品运行持续的时间（粒子计数）选定要改变的时间元素（小时；分；秒），然后用上下箭头或屏幕键盘改变时间值。 |
| 体积 | 设置检测每个样品时通过仪器的空气体积，如果选择了体积，就必须用箭头选择立方英尺、立方米或立方升来测量 |

计数模式窗口

此窗口设置采样计数模式，完成后按OK。

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 自动 | 如果选择此模式，当按下开始按钮9306型仪器就根据采样时间窗口的设置开始自动计数，完成所有采样周期后自动停止。 |
| 手动 | 如果选择此模式，当按下开始按钮9306型仪器就根据采样时间窗口的设置开始采样，完成一个采样周期后就停止。 |
| 蜂鸣 | 如果选择此模式，9306型仪器立即开始采集样品数据并在最小的粒径达到警报窗口设定的阈值时开始蜂鸣。这是很有用的检漏方法，特别是在过滤器周围。如果选择了这种模式，蜂鸣模式下的显示设置为粒子计数模式。 |

环境窗口

用此窗口设定温度的单位，主窗口显示数值，当湿度和温度探头连接到仪器可打印输出。

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| °F | 以华氏度显示温度 |
| °C | 以摄氏度显示温度 |

位置窗口

9306型允许创建多达250个标记位置（最多10个字符长度）。在此窗口添加、移除或修改位置列表中的位置名称。

要修改位置名称，选定列表中的名称，然后单击Edit…按钮。在“Enter Location”窗口单击中间的编辑框，使用屏幕上的键盘修改位置名称。（不能编辑空白位置）。完成后单击OK。

要添加位置，点击Add…按钮。在“Add Location”窗口单击中间的编辑框，使用屏幕上的键盘添加位置名称。完成后单击OK。

要移除某个位置，点击需要移除的位置，并点击Remove按钮。

所有编辑完成之后，返回主窗口，完成后按下OK。

警报窗口

此窗口可设定每个通道的报警阈值，完成后按下OK。

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 激活 | 选择需要报警的通道 |
| 阈值 | 改变通道的报警阈值，点击各通道的上下箭头或者使用屏幕上的键盘改变数值。计数单位采用当前现实的计数单位（参阅计数单位窗口） |

当通道数值超过设定阈值，通道数据在主窗口将呈高亮的红色，报警声音和报警图标将出现在主窗口。 
要清除报警，请按一下报警图标。此外，如果选择了该选项的打印时间表窗口，此纪录将被打印出来。

采样模式编程：
此窗口可调用和保存采样模式。可保存一组设置（方法）以便多次使用而无需重置单个设置。在此单元可存放多达100个模式。

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 保存 | 当选择了保存时，会打开一个新窗口让您为要保存的方法命名。被保存的设置和参数包括： 每个通道(1-6): 警报设置（开/关） 警报阈值(数值) 通道设置（可用/不可用） 通道阈值（数值） 采样时间设置 计数模式 总计数 开始时间延迟（以秒计） 等待时间（以秒计） 采样时间（以秒计） 计数模式/单位设置 规范化显示 单位（计数，ft3或m3) 累积值/差分值 体积单位 打印设置 自动打印及模式 打印累计值/差分值 打印扭转设置（如果支持） 打印型号、分隔符和序列号 |
| 另存为 | 当选择了另存为，会打开一个新窗口让您为要保存的方法命名。 |
| 调用 | 选定要调用的方法点击调用。设置和参数会重新变为此方法中的设定值 |
| 删除 | 选定要删除的方法点击删除。方法就删除了 |

数据窗口

数据窗口可预览已收集数据。使用右边的滚动条（幻灯片）滚动记录。记录数量显示在窗口的下方。当每个记录显示时，其数据和相关参数也会显示出来。

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| #, ft3,m3 | 用于计数和浓度显示之间切换的按钮 |
| 尺寸μm | 通道尺寸 |
|  | 差分浓度 |
|  | 积分浓度 |
| 位置 | 数据采集的位置 |
| 采样 | 采样时间 |
| 日期 | 数据采集的日期 |
| 计时 | 数据采集时间 |
| 温度 | 数据采集完毕时的温度（采样期间连接了探头） |
| 湿度 | 数据采集完毕时的湿度（采样期间连接了探头） |
| 流量 | 流量状态 |
| 警报 | 报警阈值被触发（是）或未触发（无） 。 |
| 激光 | 激光状态 |

用选配的8930外部打印机，打印按钮将允许打印某个范围的样本数据。

打印数据窗口将显示目前选定范围的样本数据打印的进展情况。按Cancel Printing按钮来取消剩余的打印任务。

### 报告窗口

此窗口可选择各种不同的标准报告用于浏览和打印。

标准报告显示如下：

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 房间面积 | 以ft2或m2显示空间面积 |
| 级别 | 取决于报告定义，参见下文 |
| 空气流量 | 显示空间气流特征 |
| 房间状态 | 显示空间状态，参见下面空间定义 |
| 最少采样点 | 显示空间必须采样的位置最小值 |
| 最小采样数 | 显示每个位置必须采样的样品最小值 |
| 每通道最小体积 | 根据标准选定的级别所允许的通道尺寸 |
| 最少采样量 | 显示每个通道必须采样的最小体积（立方英寸或立方米） |
| 生成报告 | 首先为房间设置参数（参见下面空间定义窗口） |
| 选择区域 | 选择打印单个记录或者某个范围的记录（参见下面打印窗口） |

房间定义窗口
用此窗口来确定空间的具体参数值。完成时按OK 。

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 空间状态 | 选择空间状态：建设、休息或操作 |
| 空气流量 | 选择空气流量：单向或非单向 |
| 级别 | 选择空间级别：级别决定于一下标准： FED FT3: 1, 20, 100,1000,10000, 100000 FED M3: M1.0, M1.5, M2.0, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5, M6.0, M6.5, M7.0 ISO14644-1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 EC GMP: A, B, C, D |
| 面积 | 利用屏幕键盘以ft2或m2为单位输入空间面积 |

报告窗口
此窗口可生成一个单一记录或某个记录范围的报告。按下生成…按钮生成选定报告。

生成的报告将显示在屏幕上，可在屏幕上浏览或按打印按钮打印（选配8930打印机必须连着）。

# 第4章 数据处理

## USB计算机通讯

AEROTRAK™9306型手持激光粒子计数器配备了USB兼容的缆线可用来上传和下载资料到个人电脑上。电缆插到仪器的右侧接口。

## 安装软件

该TRAKPRO ™ Lite数据传输工具来自CD光盘，光盘里加载有粒子计数器的软件和通信驱动。安装软件，插入CD到您的电脑驱动器，按照下面的指导进行。安装包括两个部分：

- 安装TRAKPRO™Lite软件。从提供的CD盘上运行 “setup.exe”的规定，并按照屏幕上指示进行；

- 安装的USB NDIS驱动程序。此安装过程中执行透明，不要求用户输入信息。一旦安装完成后，驱动程序已准备好运行。当第一次连接AEROTRAK™9306型粒子计数器，系统会自动检测设备并开始驱动的安装程序。

1.当被问及Windows更新是否应该用来下载必要的软件，选择“不，不是这个时候”，然后单击下一步。

2.选择“自动安装软件（推荐）”并单击下一步。

3.硬件向导将搜索该驱动程序并在\System32\Drivers目录找到它。

做到这一步，将会出现下面的窗口：

4.根据您的系统设置，您可能会看到一个警告提示：

5.点击继续安装，安装将继续进行。

6.当所有都完成时，点击完成。

这一程序只在第一次连接需要，所有后续设备会自动找到并安装必要的驱动程序而不需要用户输入。

### 下载数据

通过USB接口将数据从仪器传送到计算机上作进一步的分析和生成报告。

- 确保AEROTRAK™粒子计数器与电脑相连并且已经打开。

- 启动应用程序。如果AEROTRAK™粒子计数器没有连接或被应用程序发现，将出现下面的提示：

- 确保AEROTRAK™粒子计数器连接上、开启、并正常运行。重新启动应用程序。如果AEROTRAK™粒子计数器通讯已建立，将会出现下面窗口：

当数据下载成功，将会出现主窗口：

1.有两种选择供下载的数据：

- 只下载用户选定的记录： 
按住CTRL键，用鼠标点击您要检索的记录。当您选择了所要记录，按选中按钮，只从设备中检索选定的记录。

- 下载所有记录： 
按下下载所有按钮从设备中检索所有记录。

2.当您按下选中 或 下载所有按钮之后，将出现下面的对话框让您选择保存数据的文件夹：

- 取消数据传输，选择取消。

- 接受数据传输，输入将被保存数据的文件名称，并选择保存。

- 数据存储在一个.csv文件里，此文件可通过大多数电子表格程序，如Microsoft ®的Excel ® 电子表格软件打开。

### 删除数据

为了从设备中删除数据单击删除记录按钮
按钮。将会出现下面的警告：

如果选中Yes， TRAKPRO ™ Lite软件将从设备和应用程序内存中删除数据。

# 第5章 仪器维护

注意：

在本仪器内部没有用户可用的零部件。打开仪器壳体可能使保修无效。遇到本手册中没有说明的任何维护或维修要求TSI公司建议您将AEROTRAK ™激光粒子计数器返回工厂。

## 仪器维护时间表

TSI建议每年清洁、校准AEROTRAK™激光粒子计数器。参阅第7章，“联系客户服务/校准”。 
建议现场维护时间表

| 任务 | 频率 |
| --- | --- |
| 零点检查 | 每天或者根据应用需要 |
| 出产清洁与校准 | 每年 |
| 清洗仪器外壳 | 根据需要 |

零点检查

零点检查可确保该仪器是正确组装且不泄漏，没有残留粒子、没有电子噪音。请参阅第2章，“启动”获取详细的零点检查说明。

## 清洗仪器外壳

清洁外壳，剪下一块无绒布轻轻擦拭表面除去污染。

# 第6章 故障排除

| 症状 | 引发原因 | 解决措施 |
| --- | --- | --- |
| 计数量偏低 | 仪器在规定温度和湿度范围之外运行 由于仪器存放在高于122℉（50℃）温度下，内部的部件损坏了 由于进样浓度或量过大导致仪器光学组件被污染了 激光或泵控制器损坏 仪器到时间要校准了 | 按规范操作仪器 返回工厂维修 返回工厂维修 返回工厂维修 返回工厂维修 |
| 仪器无法启动 | 电池未充电 AC适配器没有接上 | 将电池充电或者连接AC电源 连接AC适配器 |
| 仪器不能达到零计数规定（小于1个/5分钟） | HEPA过滤器没有正常连接，空气进入了HEPA过滤器 之前采样残留颗粒从内部零件脱落掉到了光学组件上 由于在规定温度之外运行或过度颠簸或震动，电子噪音使得计数出错导致内部组件损坏 在气溶胶流动路径有泄漏 内部光学组件脏了 | 检查HEPA过滤器与进样口连接牢固，检查在进样口处放置了O形圈（黑色） 在进行零点测试前运行仪器冲洗10-15min 返回工厂维修 返回工厂维修 返回工厂维修 |
| 电池无法充电 | 电池充电要打开仪器但不能处于采样模式 | 打开仪器 |
| 电量不足错误 | 电池电量过低 | 电池充电或者连接交流电源适配器 |
| 光检测器错误 | 直射光进入气溶胶入口 由于过度颠簸或震动激光已失调 内部光学组件脏了 | 将仪器从直射光下移走 返回工厂维修 返回工厂维修 |
| 系统错误 | 微处理器没有正常读取信息 | 重启仪器，如果故障未解决请联系TSI技术支持 |
| 温度、湿度探头错误 | 温度/湿度探头未被识别 | 重新连接探头，如果故障未解决请联系TSI技术支持 |
| 流量错误 | 仪器无法控制流速（如果有任何的管线连接在计数器上） 进样口未达到室温 | 重启仪器 使用更大直径的管、较少的管、或者增加了出口阀会在进样口降低减压阀压力 不要将仪器置于除大气压以外的其他条件下 |
| 激光功率错误 | 激光功率低于规定值 | 返回工厂维修 |

# 第7章 联系客户服务

本章提供与TSI公司联系的方式，以获得AEROTRAK™9306型手持粒子计数器的技术资料和返回服务指导。

## 技术联系

- 如果您有AEROTRAK™9306的任何设置或操作困难，或者如果您有任何关于本系统的技术或应用问题，请联系TSI公司的应用工程师，1-800-874-2811（美国）或（651）490-2811或发邮件到technical.service @ tsi.com。

- 如果AEROTRAK™ 9306没有正常运行，或者如果您正返回仪器需要服务，请访问我们的网站http://rma.tsi.com，或与TSI客户服务联系1-800-874-2811（美国）或（651）490-2811。

### 国际联系

服务

TSI仪器有限公司

Stirling Road

Cressex Business Park

High Wycombe, Bucks

HP12 3RT

UNITED KINGDOM
电话：+44（0）149 4 459200 
传真：+44（0）149 4 459700 
电子邮箱：tsiuk@tsi.com 
网址：www.tsiinc.co.uk

技术支持

TSI GmbH

Neuköllner Strasse 4

52068 Aachen

GERMANY
电话：+49 241-52303-0 
传真：+49 241-52303-49 
电子邮箱：tsigmbh@tsi.com 
网址：www.tsiinc.de 
TSI仪器有限公司
Stirling Road

Cressex Business Park

High Wycombe, Bucks

HP12 3RT

UNITED KINGDOM
电话：+44（0）149 4 459200 
传真：+44（0）149 4 459700 
电子邮箱：tsiuk@tsi.com 
网址：www.tsiinc.co.uk 
TSI法国公司
Europarc Bât. D

26, rue John Maynard keynes

Technopôle de Château-Gombert

13013 Marseille

FRANCE
电话：+33（0）4 91 952 190 
传真：+33（0）4 91 952 191 
电子邮箱：tsifrance@tsi.com 
网址：www.tsiinc.fr

## AEROTRAK™ 手持式激光粒子计数器返回服务

访问我们的网站http://rma.tsi.com或致电TSI公司1-800-874- 2811（美国）或（651）490-2811以明确仪器返回的具体指导。 
当您致电时客户服务将需要下列信息：

•该仪器型号

•该仪器序列号
•订单号码（除非在保修期内） 
•收费地址
•运送地址
使用原包装材料将仪器返回到TSI。如果您没有原来的包装材料，封装好所有部件，以防止碎屑进入仪器，并确保仪器前、后面板的显示屏和连接器得到保护。

# 附录A 规格

所有规格达到或超过JIS B9921。如有改变恕不另行通知。

| 粒径量程 | 0.3-20μm |
| --- | --- |
| 粒径尺寸 | 标准：0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0, 5.0 μm 标准：0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 μm 标准： 0.3 to 10 μm，(用户选择粒径)；0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0,10.0 μm。(出厂校准粒径,其它粒径通道可指定) |
| 计数效率 | 50% @ 0.3 μm; 100% for particles > 0.45 μm(per JIS) |
| 浓度上限 | 2,000,000 particles/ft3 @ 5% 重叠误差 |
| 光源 | 激光二极管 |
| 调零 | <1个/5 分钟, （满足JIS B9921） |
| 流量 | 0.1 CFM (2.83 L/min) 精确到±5% |
| 校准 | NIST 溯源 |
| 采样探头/管 | 等速采样探头 |
| 采样模式 | 手动、自动、蜂鸣、累积/差值计数或浓度 |
| 采样时间 | 1秒至99小时 |
| 采样频率 | 1-9999次或连续 |
| 采样输出 | 内部HEPA过滤器 |
| 真空源 | 内置泵 |
| 通讯方式 | USB |
| 数据存储 | 10,000采样点 |
| 数据安全 | 密码保护 |
| 警报/状态指示 | 声音报警（计数）、低电量、传感器状态指示自动报警 |
| 环境传感器 | 支持选配的温度/湿度探头 |
| 显示 | QVGA 3.7-英寸彩色触摸屏，Windows CE操作界面 |
| 语言 | 英语 |
| 报告 | FS-209E, ISO-14644-1 and EC GMP |
| 打印机 | 支持选配外接打印机 |
| 主机外壳 | 高耐磨注塑 |
| 电源 | 110 -240 VAC 50- 60 Hz Universal in-line power supply |
| 电池 | 可插拔可充电锂离子电池 |
| 电池工作时间 | 连续使用6小时以上 |
| 充电时间 | 3小时 |
| 主机尺寸（L*W*H） | 25.4 x 11.4 x 7.6 cm (10 x 4.5 x 3 in.) |
| 重量 | 1.0 kg (2.2 lbs) 含电池 |
| 标准 | CE, JIS B9921, ISO 21501-4 |
| 保修期 | 2年 |
| 操作环境 | 5°C至35°C；20％至95％非凝结相对湿度 |
| 存放条件 | 0°C至50°C；大于98％非凝结相对湿度 |
| 包含配件 | 电源供应器，电源线，电池，等速采样头，笔，过滤器， TRAKPRO™Lite数据下载软件，操作手册光盘，计算机电缆，校准证书，快速启动指南。 |
| 选配部件 | 温度/相对湿度探头，不锈钢等速进样器和探头，管材，带刺进样装置，打印机，打印纸，手提箱和外部电池充电器 |

## 温度/相对湿度探头(700031)规格(选配部件)

| 温度 范围---------- 精确度-------- | 32-115℉（0-45℃） ±2℉（±1℃） |
| --- | --- |
| 相对湿度 范围---------- 精确度-------- | 10-90%RH ±5%RH |

TSI Incorporated – 500 Cardigan Road, Shoreview, MN 55126 U.S.A

USA Tel: +1 800 874 2811 E-mail: aerotrak@tsi.com Website: www.tsi.com

UK Tel: +44 149 4 459200 E-mail: tsiuk@tsi.com Website: www.tsiinc.co.uk

France Tel: +33 491 95 21 90 E-mail: tsifrance@tsi.com Website: www.tsiinc.fr

Germany Tel: +49 241 523030 E-mail: tsigmbh@tsi.com Website: www.tsiinc.de

India Tel: +91 80 41132470 E-mail: tsi-india@tsi.com

China Tel: +86 10 8260 1595 E-mail: tsibeijing@tsi.com

想要更多的详细规格请联系您当地的TSI分销商或访问我们的网站：www.tsi.com

P/N 6002278 Rev B Copyright © 2009 by TSI Incorporated Printed in U.S.A.

# Text boxes

注意

所有不按照手册进行的操作都可能对仪器造成不可挽回的伤害,手册里包含关于仪器操作和维护的信息.

警告

意味着不安全的使用方法可能会对您个人和仪器带来伤害,请按照指示的程序操作.

注意

输入一个空白密码将关闭密码保护。

注意

将密码放在安全的地方。重置密码是很困难的，需要与工厂联系。如果您忘记了密码，请联系TSI技术支持服务。

警告

删除数据是一个不可逆转的操作。下载并在删除之前保存数据，以便有一个副本备用。