VelociCalc　风速测试仪

型号 9515

操作和服务手册

目录

- 拆包和零件检查

- 安装

给9515型VelociCalc风速仪供应电源

安装电池

使用伸缩探头

延伸探头

收缩探头

- 操作

按键功能

- 维护

校准

箱子

保存

- 故障维修

附录A 说明

- 拆包和零件检查

从运送的集装箱里小心的拆开器械和附件。对照着下面的组件清单逐个检查零件。如果物品有缺少或损坏，请立即与TSI联系。

  - 旅行箱

  - 器械

- 安装

给9515型VelociCalc风速仪供应电源

9515型电源是4节AA电池

安装电池

插入4节AA电池到图中所指的电池盒内。9515型可使用碱性或NiMH可充电电池。如果NiMH电池被使用，电池寿命会缩短。碳化锌电池不被推荐使用，因为有电池酸泄漏的危险。

使用伸缩探头

伸缩探头包含风速和温度感应器。当使用探头时，保证探头口是全开的而且方向是迎着风速的。

注意：在温度测试时，保证至少3英寸（7.5cm）长的探头在气流中，这样使温度传感器能在气流中。

延伸探头

要延长探头时，一手握住把柄一手握住探头顶端往外拉。在延伸探头时不要握住电线因为这样阻止了探头的伸长。

收缩探头

要收缩探头时，一手握住把柄一手均匀的推探头的顶部。如果你感觉探头天线推动紧凑了，这时轻轻的的推动探头线直到最小的天线部分被收缩进去。按压探头顶部来收缩天线的其余部分。

第三章  操作

按键功能

| ON/OFF键 | 按下来变化9515型的开关。当电源开时，下面会按次序显示：模型数，序列数，软件版本，和最后校准日期。 |
| --- | --- |
| ft/min/m/s键 | 按此键来改变显示的风速的读数值。 |
| ℃／F键 | 按此键来改变显示的温度的读数值。 |
| 变换单位 | 要改变单位，首先需要显示需要测试的量（风速或温度）。然后按下左边的、无标记的键5秒钟。最后，使用▲▼键和ENTER键来选择单位。 |

- 维护

9515型需要简单的维护就能保证它运行良好。

校准

在你使用过程中，为了维护高准确度，我们推荐你返回9515型到TSI做每年的校准。请联系TSI办公人员或是你当地的代理商来进行维护服务和接收返回物品授权（RMA）号。要填写在线RMA表格，请访问TSI公公司网址 http://service.tsi.com.

U.S.&国际

TSI Incorporated

500 Cardigan Road

Shoreview MN 55126－3996

TEL：（800）874－2811

（651）490－2811

FAX：（651）490－3824

箱子

如果设备箱子或存储箱子需要清洗，请用软布和异丙醇或温和的清洗剂进行擦拭。禁止用水浸泡。如果9515型仪器的外壳破损，必须立即更换防止触电危险。

保存

当仪器超过一个月不使用时请取下电池防止由于电池泄漏引起的损坏。

第五章  故障维修

表格5－1列出了9515型常见的一些症状，可能的原因，和推荐解决的办法。

如果你的症状没有被列出来，或者没有办法解决你的问题，请联系TSI。

表格5－1：VelociCalc 9515型故障维修

| 症状 | 可能原因 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 没有显示 | 数据显示没有开启 | 接通数据显示 |
|  | 电量低 | 更换电池 |
|  | 电池接触脏 | 清洁电池接触处 |
| 读数波动不稳定 | 流量波动大 | 探头重新放在湍流少的地方 |
| 仪器错误信息显示 | 仪器故障 | 仪器需要厂家服务 |

警告

立即把探头从超过温度量程的地方移开：高温会损害感应器。操作温度量程范围见说明 附录A

附录A

说明

说明适用于无通知的变化

风速：

范围：0～4000英尺/每分钟（0～20米/秒）

精度1&2：±5％或±5英尺/每分钟（±0.025米/秒） 两者都可为大值

分辨值：1英尺/每分钟（0.01米/秒）

温度：

范围：0～200°F（－18～93℃）

精度3：±0.5°F（±0.3℃）

分辨值：0.1°F（0.1℃）

仪器温度范围：

操作（电子）：40～113°F（5～45℃）

操作（探头）0～200°F（－18～93℃）

保存：－4～140°F（－20～60℃）

仪器操作条件：

高度4000米以下

相对湿度80％以下，无凝结水

污染等级1符合IEC 664

瞬时电压超过电压级别Ⅱ

仪表外尺寸：

3.3英寸×7.0英寸×1.8英寸（8.4cm×17.8cm×4.4cm）

仪表重量：

含电池重量：0.6lbs（0.27千克）

电源配置：

4节AA电池（包含）

  - 温度补偿超过40～150°F（5～65℃）的温度范围。

  - 风速从0.15m/s到20m/s中，±3.0％或±3英寸/分钟（±0.015m/s）精度值，两者都可为最大值。

  - 仪器在77°F（25℃）的精确度，再加上仪器所处环境0.05°F/°F（0.03℃/℃）不确定度。

TSI Incorporated – 500 Cardigan Road, Shoreview, MN 55126 U.S.A

美国   电话: +1 800 874 2811 邮箱: info@tsi.com  网址: www.tsi.com

英国   电话: +44 149 4 459200 邮箱: tsiuk@tsi.com 网址: www.tsiinc.co.uk

法国   电话: +33 491 95 21 90 邮箱: tsifrance@tsi.com 网址: www.tsiinc.fr

德国   电话: +49 241 523030 邮箱: tsigmbh@tsi.com 网址: www.tsiinc.de

瑞典   电话: +46 8 595 13230 邮箱: tsiab@tsi.com 网址: www.tsi.se

意大利  电话: +91 80 41132470 邮箱: tsi-india@tsi.com

中国  电话: +86 10 8260 1595 邮箱: tsibeijing@tsi.com

要获得详细信息请联系你当地的TSI发行商或访问我们网址www.tsi.com